附件1

DB44

广东省地方标准

DB 44/T XXXXX—2018

水质超标自动采样器技术要求及测试方法

The technical requirement and test procedures of automatic sampler for excessive water quality （公示稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

广东省生态环境厅

广东省市场监督管理局

DB44/ xx—2018

目  录

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4技术要求	2

4.1 系统组成	2

4.2仪器性能	3

4.3 外观	3

4.4构造要求	4

5 测试	4

5.1测试条件	4

5.2测试准备及校正	5

5.3性能测试方法	5

6 标志	6

7 操作说明书	7

8校验	7

DB44/ xx—2018

前    言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》，打好水污染防治攻坚战，规范水质超标自动采样器的技术性能，制订本标准。

本标准归口管理单位：广东省生态环境厅。

本标准主要起草单位：广东伟创科技开发有限公司、广东省环境保护产业协会。

本标准参与起草单位：广东长天思源环保科技股份有限公司、东莞市佳明环保科技有限公司、广东省中环协节能环保产业研究院。

本标准主要起草人：

本标准自 201□ 年 □□ 月 □□ 日 起实施。

本标准由广东省生态环境厅解释。

水质超标自动采样器技术要求及测试方法

# 1 适用范围

本标准规定了水质超标自动采样器的技术性能要求及测试方法。

本标准适用于地表水、工业废水和生活污水水质超标自动采样器的性能检验、选型使用及验收、日常校核等。

水质超标自动采样器与水质在线监测仪器联用，可自动采集和保存在线监测超标水样；水质超标自动采样器独立使用，可通过远程控制按指定时间自动采集和保存水样，为政府主管部门执法监管或企业内部环境管理提供可溯源的有效物证和依据。

# 2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

HJ 212 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准

HJ/T 353 水污染源在线监测系统安装技术规范

HJ/T 372 水质自动采样器技术要求及检测方法

HJ 493 水质 样品的保存和管理技术规定

HJ 494 水质 采样技术指导

环办环监 [2017] 61号 《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

自动采样

按预定设置的采样模式，自动采集水样，直至定量注入采样瓶，最后将多余或滞留的水样排走及清洗管路的全过程。

3.2

## 流量等比例采样

指每排放一设定体积污水，水质超标自动采样器将定量的水样分别采集到采样器中的指定样品容器内的采样方式。

3.3

## 时间等比例采样

按设定采样时间间隔，水质超标自动采样器将定量的水样分别采集到采样器中的指定样品容器内的采样方式。

3.4

混合采样

将不同时间采集的样品，注入同一个采样瓶中的采样方式。通常用于分析某些水质参数在某个时间段内的平均值。

3. 5

分瓶采样

将不同时间采集的样品，分别注入不同采样瓶中的采样方式。通常用于分析某些水质参数在不同时间的变化规律。

3.6

超标自动采样

当水质自动在线监测仪测出超标数据时，水质超标自动采样器同步留样，以备取证。

3.7

平均无故障连续运行时间 （MTBF）

指水质超标自动采样器在测试期间的总运行时间 （h）与发生故障次数 （次）的比值，单位为：h/次。

# 4技术要求

## 4.1 系统组成

水质超标自动采样器由控制单元、采水单元、混匀单元、水样分配单元、恒温单元等组成。

## 4.2仪器性能

水质超标自动采样器的性能指标应符合表1的要求。

表1  水质超标自动采样器性能指标

| 测试项目 | 性能误差 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 采样量误差 | ±10% | 5.3.1 |
| 等比例采样量误差 | ±15% | 5.3.2 |
| 系统时钟时间控制误差 | △1≤0.1%及△12≤30s | 5.3.3 |
| 机箱内温度控制误差 | ±2°C | 5.3.4 |
| 采样垂直高度 | ≥5m | 5.3.5 |
| 水平采样距离 | ≥50m | 5.3.6 |
| 管路系统气密性 | ≤-0.05MPa | 5.3.7 |
| 平均无故障连续运行时间（MTBF） | ≥1440h/次 | 5.3.8 |
| 绝缘阻抗 | >20MΩ | 5.3.9 |

## 4.3 外观

4.3.1水质超标自动采样器表面不应有明显锉痕、划伤、裂缝、变形和污染，仪器表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，显示屏面板无破损及裂痕。产品组装坚固、零部件紧固无松动，按键、开关门锁等配合适度，控制灵活可靠。

4.3.2水质超标自动采样器外壳应耐腐蚀，防尘防潮，密封性好，外壳材料宜使用不锈钢喷塑或ABS塑料 （丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物）。

4.3.3水质超标自动采样器应在明显位置标示仪器的名称、型号、制造厂名、厂址、出厂编号、出厂日期。

4.3.4显示器无污点、损伤。显示部分的字符笔画亮度均匀、清晰；无暗角、黑斑、彩虹、气泡、 暗显示、隐划、不显示、闪烁等现象。

## 4.4构造要求

4.4.1控制单元：控制完成采样的单元，应具有设置、显示、控制信号输出、信号采集和数据存储等功能。

4.4.2采水单元：采水单元由采样泵、采样头和管路组成。采样头宜设有10~20目的过滤网，防止漂浮物堵塞采样管路。采样口安装位置应符合HJ/T 353规定。

4.4.3混匀单元：混匀及暂存混合水样，由搅拌器、混匀桶和管路组成。混匀桶容量不小于3L，采用2个混匀桶按并联方式交替运行实现混匀及暂存功能，材质要求应符合HJ 493规定。

4.4.4水样分配单元：将水样从混匀桶导入指定采样瓶的单元，要求水样分配单元保证导入准确，不发生外溢；水样分配单元应具有掉电排空功能，采样瓶排布应紧凑。

4.4.5采样瓶：容量应在500mL以上，采样瓶数量不少于24个，材质要求应符合HJ 493规定。

4.4.6恒温单元：具有温度显示、独立控温、低温冷藏水样的单元。

4.4.7门禁功能：可采用远程控制门禁功能，或可现场采用指纹锁、机械锁等。

4.4.8在正常运行状态下，水质超标自动采样器可平稳工作。水质超标自动采样器的部件不易产生机械、电路故障，便于维护、检查作业，无安全危险。在出现浸湿、结露等情况时，水质超标自动采样器应能保持正常运行。

4.5水质超标自动采样器应具有设定、校对和显示时间功能，包括年、月、日和时、分。

4.6断电保护功能：水质超标自动采样器在运行状态下突然断电并重新上电后，能自动恢复原运行状态，断电后仪器参数不丢失。

4.7水质超标自动采样器应具备自动终止采样功能，当所有采样瓶均装满超标样品后，水质超标自动采样器应能自动报警并自动终止采样以避免超标样品溢出。

4.8水质超标自动采样器应具备通信接口，具备远程启动、远程设置、超标自动留样及自动提醒等功能。

4.9 水质超标自动采样器使用《HJ/T212 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》协议与水质在线监测仪器联用，实现超标留样功能。

4.10水质超标自动采样器应具备定时、时间等比例、流量等比例、液位比例、远程控制等采样模式及水样混匀、水样暂存、超标自动留样功能。

4.11控制单元应具有保存留样记录、故障信息和样品保存温度超标报警信息等功能，并能够输出存储的信息。

4.12水质超标自动采样器应具备自动排空、清洗功能。

# 5 测试

## 5.1测试条件

5.1.1 环境温度应在5-35℃之间，测试期的温度变化在±5℃以内。

5.1.2测试期的相对湿度应在90%以下。

5.1.3大气压应在86-106kPa之间，测试期的变化幅度在±5%以内。

5.1.4在线式水质超标自动采样器电压：交流220V±22V。

5.1.5在线式水质超标自动采样器电源频率：50Hz±0.5Hz。

5.1.6仪器预热时间应符合水质超标自动采样器操作说明书的要求。

## 5.2测试准备及校正

5.2.1接通电源后，按水质超标自动采样器操作说明书规定的时间预热，以使各部分功能及显示记录单元稳定。

5.2.2按水质超标自动采样器操作说明书的校正方法，校正采样器。

## 5.3性能测试方法

5.3.1采样量误差

水质超标自动采样器采样量设置为200mL，执行自动采样，采样结束后，取出采样瓶，量取实际采样量，计算量取值与设置值的相对误差。

ΔX=(X−200)/200×100%

公式中：△X———采样量误差；
        X———实际量取的采样量，mL。

5.3.2 等比例采样量误差

安装调试好流量计，并将水质超标自动采样器按照操作说明书连接好；每排放20m³ 废水采样100 mL；调节流量使排放速率在20m³/h左右，启动水质超标自动采样器；等待排放流量累计至100m³、且水质超标自动采样器完成该次采样时，量取水质超标自动采样器采样量总和C，并按下式计算误差：   ΔC=(C−500)500×100%
公式中：△C———等比例采样误差；
        C———采样量总和，mL。

5.3.3系统时钟时间控制误差

设置水质超标自动采样器的采样间隔时间为1h，按实时时钟校准水质超标自动采样器的时钟；启动水质超标自动采样器，记录水质超标自动采样器启动实时时钟时间为Ts0，记录第1次至第12次采样开始时的实时时钟时间Ts1，Ts2，…，Ts12，单位为s；当实时时钟运行12h，即实时时钟时间Tst－Ts0＝12h，记录水质超标自动采样器显示的时间Tct。将记录值代入下式，并计算：

Δ1=Max(|(Ts2−Ts1).(Ts3−Ts2).⋅⋅.(Ts12−Ts11))3600×100%Δ12=(Tct−Tst)

5.3.4机箱内温度控制误差

将经检定的温度计放入恒温室中，启动水质超标自动采样器的温度控制装置，设置温度为4℃。运行1h温度稳定后，每隔10min 测量其温度一次，共测量6次，依次记录读数T1， T2，…， T6，分别计算读数相对于4℃的偏差值，取绝对值最大的偏差值作为ΔＴ，ΔＴ 即为机箱内温度控制误差。

5.3.5最大采样垂直高度

将水质超标自动采样器放在适当位置，使采样管从机箱接口到采样点的垂直高度≥5m，启动水质超标自动采样器后能正常完成水样采集。

5.3.6最大水平采样距离

将水质超标自动采样器放在适当位置，使采样管从机箱接口到采样点的水平距离≥50m，启动水质超标自动采样器后能正常完成水样采集。

5.3.7管路系统气密性

在水质超标自动采样器进水口外接一个量程为（0~-0.1）MPa的负压表，启动水质超标自动采样器，在正常工作状态下，堵塞进水口，读取压力表读数。

5.3.8平均无故障连续运行时间（MTBF）

设置为每小时采集一个水样，连续运行2个月，记录总运行时间（h）和故障次数（次），计算平均无故障连续运行时间（MTBF）。

5.3.9绝缘阻抗

在正常环境下，在关闭水质超标自动采样器电路状态时，采用计量检定合格的阻抗计测量（直流500V绝缘阻抗计）电源相与机壳（接地端）之间的绝缘阻抗。

# 6 标志

在仪器上，必须在醒目处端正地标示以下有关事项，并符合国家的有关规定。

6.1名称及型号

6.2使用温度和湿度范围

6.3电源类别及容量

6.4制造商名称

6.5生产日期和出厂编号

6.6信号输出种类 （必要时）

# 7 操作说明书

操作说明书中，至少必须说明以下有关事项。

7.1安装场所的选择

7.2安装方法

7.3配管及配线

7.4预热时间

7.5使用方法

7.51水质超标自动采样器的操作方法

7.5.2水质超标自动采样器停止时的处置

7.6维护检查

7.6.1日常检查方法

7.6.2定期检查方法

7.6.3系统的清洗

7.6.4发生故障时的对策

7.7其他使用中应注意的事项

7.8 校验

7.8.1 日常校验

7.8.2 监督校验

________________________

参考文献

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

HJ 372 水质自动采样器技术要求及检测方法

HJ 493 水质 样品的保存和管理技术规定

HJ 494 水质 采样技术指导